Warszawa, dnia 28 września 2010 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego 
- ambulansu sanitarnego typu B wraz z zabudową i wyposażeniem medycznym 
oraz przeszkoleniem zespołów ratowników medycznych zamawiającego w zakresie obsługi znajdującego się w nim sprzętu medycznego (nr sprawy 8/IV/2010).

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, iż w dniu 27 września 2010 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego zamówienia. Poniżej przytaczam treść zapytania wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1

„W związku z tym, iż odpowiedzi na różne pytania dotyczące krzesełka kardiologicznego spowodowały sprzeczność powodującą, iż opisu technicznego pkt V zał. Nr 1 do siwz 
wraz z wymogami narzuconymi odpowiedziami nie spełnia żaden model krzesełka kardiologicznego pragniemy zapytać, czy zgodnie z prawem do opisu przedmiotu zamówienia jaki daje art. 30 ust. 6. uPzp. Zamawiający dopuści do oferty krzesełko kardiologiczne spełniające wymogi siwz posiadające deklarację zgodności CE potwierdzającą zgodność dyrektywą medyczną 93/42/EEC, ale ze względu na swój innowacyjny charakter i funkcjonalność nie przewidzianą zapisami normy PN EN 1865 nie posiadającą potwierdzenia zgodności z przedmiotową normą.

Alternatywnie

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko kardiologiczne spełniające minimalne wymogi normy PN EN 1865 nie posiadające systemu płozowego, wysuwanego uchwytu ramy oparcia, wyposażone w min. 2 kółka o udźwigu min. 150 kg?”

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania krzesełko kardiologiczne spełniające wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadające deklarację zgodności CE, bez konieczności spełniania wymagań normy PN-EN 1865. Jednocześnie zamawiający informuje, iż nie dopuszcza wskazanego rozwiązania alternatywnego, tj. zaoferowania krzesełka kardiologicznego spełniającego minimalne wymogi normy 
PN EN 1865, nie posiadającego systemu płozowego, wysuwanego uchwytu ramy oparcia, wyposażonego w min. 2 kółka o udźwigu min. 150 kg.

PYTANIE 2

„Czy w związku z odpowiedziami zamawiającego dotyczącymi pytań związanych z respiratorem, w wyniku których nie można złożyć oferty zgodnej z zapisami pkt VI załącznika nr 1 do siwz, gdyż nie ma na rynku zestawu spełniającego aktualny kształt wymagań Zamawiającego pragniemy zapytać, czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator o parametrach zgodnych z siwz z uchwytem ściennym spełniającym wymogi normy PN EN 1789 wyposażony 
w osobne opakowanie transportowe bez certyfikatu zgodności z normą PN EN 1789, 
nie posiadające funkcji szybkiego wpięcia i wypięcia z uchwytu jako kompletu z respiratorem 
i wszystkimi akcesoriami?”

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści załącznika nr 1 do s.i.w.z. – specyfikacji techniczno-użytkowej.

Opis przedmiotu zamówienia w nw. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  |  | SPEŁNIA - TAK / NIE* (* określić) | DANE DODATKOWE (** opisać) |
| A | B | C | D |
| WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |
| VI | RESPIRATOR TRANSPORTOWY | podać producenta, markę i model**: |
| 161 | respirator wraz z akcesoriami umieszczony w opakowaniu transportowym posiadającym z uchwytem ściennym zgodny z PN EN 1789, umożliwiający szybkie wpięcie i wypięcie całego kompletu, - przy dostawie załączyć certyfikat zgodności z PN EN 1789 dla całego kompletu, wyposażony w osobne opakowanie transportowe i akcesoria |  |  |

Uprzejmie proszę o uwzględnienie i naniesienie ww. zmiany w przygotowywanych ofertach.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6 ww. ustawy zamawiający w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert oraz wymagań dotyczących wadium w następujący sposób:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst:

- pkt 15, ppkt. 2) i 5):

w s.i.w.z. jest:

2) Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2010 r. o godz. 13:00.

5) Oferty zostaną otwarte w dniu 29.09.2010 r. o godz. 13:30 w Wydziale Zamówień Publicznych BAG ABW w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala konferencyjna).

s.i.w.z. po zmianie:

2) Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2010 r. o godz. 12:00.

5) Oferty zostaną otwarte w dniu 30.09.2010 r. o godz. 12:30 w Wydziale Zamówień Publicznych BAG ABW w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (pokój nr 213).

- pkt 18, ppkt. 1):

w s.i.w.z. jest:

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) wniesionym do dnia 29.09.2010 roku do godziny 13:00.

s.i.w.z. po zmianie:

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) wniesionym do dnia 30.09.2010 roku do godziny 12:00.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje 
bez zmian.